Приложение к свидетельству № _________________ 
Лист № 1 

об утверждении типа средств измерений

Всего листов 4


Лист № 4 



Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Газоанализаторы стационарные ИГАС IR-DGA-7G
Назначение средства измерений

Газоанализаторы стационарные ИГАС IR-DGA-7G (далее – газоанализаторы) предназначены для измерений объемной доли растворенных газов в масле путем их извлечения в газовую фазу.
Описание средства измерений

Принцип действия газоанализаторов основан на том, что растворенные газы извлекаются из масла в газовую фазу методом вакуумирования. В качестве газочувствительных измерительных преобразователей используются оптические, электрохимические и полупроводниковые модули.
Газоанализаторы представляют собой стационарные автоматические приборы циклического действия.
Конструктивно газоанализаторы выполнены одноблочным в металлическом корпусе. На лицевом панели расположены индикаторы наличия питания и состояния газоанализаторов (работа-авария) и сенсорный дисплей для контроля и управления. Внутри газоанализаторов расположен узел пробозабора, система извлечения пробы газа из масла и газоизмерительные модули. 
Газоанализаторы могут иметь от одного до семи измерительных модулей, что позволяет измерять от одного до семи компонентов одновременно. Количество измерительных модулей определяется при заказе.
Общий вид газоанализаторов представлен на рисунках 1.
Пломбирования газоанализаторов не предусмотрено.
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	Рисунок 1 – Общий вид Газоанализаторов стационарных ИГАС IR-DGA-7G


Программное обеспечение

Газоанализаторы имеют встроенное программное обеспечение DGA (далее - ПО), разработанное изготовителем специально для решения задач измерения содержания определяемых компонентов. ПО выполняет следующие основные функции:

· управление компонентами газоанализатора

· расчет содержания определяемого компонента;

· обработка калибровочных констант;

· контроль внутренних параметров газоанализатора (работоспособность излучателя и приемника, целостность памяти, внутренние ошибки).
Уровень защиты ПО «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Метрологически значимая часть ПО СИ и измеренные данные достаточно защищены с помощью специальных средств защиты от преднамеренных изменений.
Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения
	Идентификационные данные (признаки)
	Значение

	Идентификационное наименование ПО
	DGA

	Номер версии (идентификационный номер) ПО
	не ниже DGA-1.61

	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)
	9f7855bc4f5dc7295d377a785e2bd44

	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
	MD5


Метрологические и технические характеристики
Таблица 2 – Метрологические характеристики 
	Определяемый 
компонент
	Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента
	Пределы допускаемой приведенной1) погрешности, %
	Время установления показаний Т0,9, с, не более

	Водород (H2)
	от 0 до 5000 млн-1
	±5
	50

	Метан (CH4)
	от 0 до 10000 млн-1
	
	

	Этан (C2H2)
	от 0 до 10000 млн-1
	
	

	Этилен (C2H4)
	от 0 до 10000 млн-1
	
	

	Ацетилен (C2H6)
	от 0 до 5000 млн-1
	
	

	Оксид углерода (CO)
	от 0 до 10000 млн-1
	
	

	Диоксид углерода (CO2)
	от 0 до 10000 млн-1
	
	

	Вода (H2O)
	от 0 до 100 млн-1
	
	

	_____________________________

1) - приведенная погрешность нормирована к верхнему значению диапазона измерений


Таблица 3 – Основные технические характеристики 

	Наименование характеристики
	Значение

	Габаритные размеры (высота×ширина×глубина), мм, не более
	1000×600×300

	Масса, кг, не более
	50

	Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °C
- относительная влажность (без конденсации влаги), % не более 
- атмосферное давление, кПа
	от -60 до +60

98
от 90,6 до 107,0


Продолжение таблицы 3

	Наименование характеристики
	Значение

	Параметры электрического питания:

- напряжение переменного тока, В
- частота переменного тока, Гц
	220+22-33

50±1

	Потребляемая мощность, В(А, не более
	300

	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015
	IP 65

	Время прогрева, ч, не более 
	5

	Средний срок службы, лет
Средняя наработка на отказ, ч
	30

160 000


Знак утверждения типа
наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским методом и на табличку на корпусе газоанализатора
Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность средства измерений
	Наименование
	Обозначение
	Количество

	Газоанализатор стационарный ИГАС IR-DGA-7G
	-
	1 шт.

	Руководство по эксплуатации
	4215-003-16777305-20 РЭ
	1 экз.

	Паспорт
	4215-003-16777305-20 ПС
	1 экз.

	Методика поверки
	МП-223/10-2020
	1 экз.


Поверка 

осуществляется по документу МП-223/10-2020 «ГСИ. Газоанализаторы стационарные ИГАС IR-DGA-7G. Методика поверки», утвержденному ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» «__» ___________ 2020 г
Основные средства поверки:
- стандартные образцы состава газовых смесей ГСО 10706-2015, ГСО 10541-2014;
- рабочий эталон 1 разряда по Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «14» декабря 2018 г. № 2664. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах (Генераторы газовых смесей ГГС мод. ГГС-Р, ГГС-Т, ГГС-К, ГГС-03-03, рег. № 62151-15);
- рабочий эталон 1 разряда в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерения влажности газов ГОСТ 8.547-2009 (Генератор влажного газа эталонный «РОДНИК-4М», рег.№ 48286-11);
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых газоанализаторов с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) в паспорт.
Сведения и методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.
Нормативные документы, устанавливающие требования к газоанализаторам стационарным ИГАС IR-DGA-7G
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «14» декабря 2018 г. № 2664 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах»
Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Левин Фотоникс»
(ООО «Левин Фотоникс»), г. Фрязино Московской области, ИНН 9723084440
Адрес: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д.2.  пом. 704-707

Телефон: +7 (495) 984-04-37

E-mail: hello@levinphotonics.com 

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» 
(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»)

Адрес: 119530, г. Москва, Очаковское ш., д. 34, пом. VII, комн.6

Телефон: +7 (495) 481-33-80

E-mail: info@prommashtest.ru

Аттестат аккредитации ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.312126 от 29.03.2017 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии                                                                                  А. В. Кулешов

М.п.
«____» ____________________ 2021 г.
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